## Slide 1: 生物變異與參考區間 （biological variation、reference interval）
Notes: 人體內很多生物學指標在臨床實驗室的檢測結果都隨著時間在變化，引起這些變化的原因之一是人體的生物學變異；在人的一生中，某些特殊的生理階段會使這些指標發生變化，例如新生兒期、兒童期、青春期、絕經期或者老年期；而引起檢測結果變化的因素主要來自三個方面：分析前變異、分析中的因素和人體本身的生物學變異（稱為個體內生物學變異）；
通過實驗可獲得平均個體內生物學變異和個體間生物學變異；1982年，John Ross 在一篇關於精密度估算的評論中將發表的數據進行了編輯整理，列出了研究的時間範圍、個體內（CVI）、個體間（CVG）以及其他一些指標，Callum Fraser 於1988年參照此模型將此工作在1992年進行了更新，Xavier Funetes-Arderiu 及其同事1997年出版了綜合性數據庫總結了中位 CVI 和 CVG ，西班牙醫學會生物化學與分子病理學分析質量委員會（SEQC）卡門博士（Dr.Carmen Ricos）及其同事等人維護著一個基於甄選匯總已發表文獻生物變異數據為基礎構建的數據庫，該數據庫每兩年更新一次，最新一次為2014年更新；
醫學檢驗生物參考區間定義為覆蓋中心95%的數值的分佈，這些數值來源於對參考人群進行隨機抽樣並進行檢測得到的數據；生物參考區間反映的是健康個體檢驗項目的數值，而決定限是用於評價患者所得到的結果是否應採取治療措施，當沒有更好的方法將健康與患病狀態區分開來的時候，通常使用參考區間作為依據；
參考區間這個定義最初是由 IFCC 提出的，CLSI 在其基礎上進行了歸納總結，1979～1987年間，IFCC 發佈了六個關於參考區間制訂的原理和方法的檔，成為參考區間制訂的依據，1992年3月CLSI 發表了關於參考區間制訂的指南檔《臨床實驗室如何定義和判定參考區間：批准指南》試行版，1995年6月發表了正式版，並於2001年再次進行了修訂；

## Slide 2
生物學變異與參考區間
人體內很多生物學指標在臨床實驗室的檢測結果都隨著時間在變化，引起這些變化的原因之一是人體的生物學變異；在人的一生中，某些特殊的生理階段會使這些指標發生變化，例如新生兒期、兒童期、青春期、絕經期或者老年期；而引起檢測結果變化的因素主要來自三個方面：分析前變異、分析中的因素和人體本身的生物學變異（稱為個體內生物學變異）；
通過實驗可獲得平均個體內生物學變異和個體間生物學變異；1982年，John Ross 在一篇關於精密度估算的評論中將發表的數據進行了編輯整理，列出了研究的時間範圍、個體內（CVI）、個體間（CVG）以及其他一些指標，Callum Fraser 於1988年參照此模型將此工作在1992年進行了更新，Xavier Funetes-Arderiu 及其同事1997年出版了綜合性數據庫總結了中位 CVI 和 CVG ，西班牙醫學會生物化學與分子病理學分析質量委員會（SEQC）卡門博士（Dr.Carmen Ricos）及其同事等人維護著一個基於甄選匯總已發表文獻生物變異數據為基礎構建的數據庫，該數據庫每兩年更新一次，最新一次為2014年更新；
通過對這些數據的分析可以制定適當的臨床實驗室質量規範，比如包括：允許的精密度指標、允許的偏倚指標、允許的總誤差，以及方法間的允許偏差、能力驗證計劃（PT）或室間質量評價（EQA）標準等；更重要的是，臨床實驗技師有必要在對檢測結果變化的解釋中考慮到生物學變異對結果變化產生的影響；
醫學檢驗生物參考區間定義為覆蓋中心95%的數值的分佈，這些數值來源於對參考人群進行隨機抽樣並進行檢測得到的數據；生物參考區間反映的是健康個體檢驗項目的數值，而決定限是用於評價患者所得到的結果是否應採取治療措施，當沒有更好的方法將健康與患病狀態區分開來的時候，通常使用參考區間作為依據；
霍夫曼（Hoffman R）在1971年出版的《建立臨床實驗室中的質量控制和正常範圍》（Establishing quality control and normal ranges in the clinical laboratory，1971）詳細說明瞭使用住院患者來建立正常值範圍的方法，他假定健康人群遵循正態或對數正態分佈，用累計分佈的方式利用20%～80%之間的數據建立概率密度曲線，並以此推算獲取2.5%和97.5%的臨界值；
而參考區間這個定義最初是由 IFCC 提出的，CLSI 在其基礎上進行了歸納總結，1979～1987年間，IFCC 發佈了六個關於參考區間制訂的原理和方法的檔，成為參考區間制訂的依據，1992年3月CLSI 發表了關於參考區間制訂的指南檔《臨床實驗室如何定義和判定參考區間：批准指南》試行版，1995年6月發表了正式版，並於2001年再次進行了修訂；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 3
生物學變異與參考區間
檢驗結果變異
一、分析前變異
標本採集前患者準備可能影響的因素
標本採集中可能的影響因素
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 4
生物學變異與參考區間
檢驗結果變異
二、分析過程中產生的變異
測量系統的隨機偏差（精密度）與系統偏差（偏倚）；
三、生物學變異
分析物在個體的生命週期內發生著變化，通常根據年齡對參考值進行分層，另外某些分析物有生物學週期或節律可以預測，因此當標本來自不同的生命週期時，所得到系列結果的差異可由生物學週期或節律解釋；
固有的生物學變異是指在內環境穩態點附近的隨機波動，這種隨機波動稱為個體內生物學變異；
不同個體的內環境穩態點會不同，個體間內環境穩態點的差異稱為個體間生物學變異；
個體內生物學變異的穩健性：
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 5
生物學變異與參考區間
生物學變異：～ 個體內、個體間生物學變異評估
以一組全血五分群常規檢驗項目生物學變異研究為例，分別設計天內、天間、長期三組實驗，每支樣本重複檢測2次：
天內實驗：當天三個不同時間點 8:00、11:00、14:00 進行採血，分別抽取每位研究對象靜脈血2毫升，自每位志願者共採集3支樣本，每次取樣間隔3小時；
天間實驗：每天固定訪視時間8:00，分別抽取每位研究對象空腹靜脈血2毫升，共5天，自每位志願者共採集5支樣本，每次取樣間隔時間24小時；
長期實驗：實驗持續6個月共6次訪視，每次訪視時間7:00~8:00，第一個月末訪視時進行第一次取樣，分別抽取每位研究對象空腹靜脈血2毫升，自每位志願者共採集6支樣本，每次取樣間隔一個月；
1)、重複測定方差的離群值檢驗
使用Cochran 最大方差檢驗法進行多組重複測量值方差的離群數據檢驗，天內實驗納入60份樣本（20人），天間實驗納入100份樣本（20人），長期實驗納入246份樣本（41人）；分別計算這些樣本各項目兩次重複測定結果的方差S2，將每組測定的M個（M =60、100、246）方差按大小順序排列：S12,S22,…,SM2，最大值記為 S2max，自由度 v 均為 1，按式 c = S2max / ∑Mi=1 Si2 ，計算統計量 C，根據給定的顯著性水準（α = 0.05），相應的測定組 M 和自由度 v，查 Cochran 最大方差檢驗臨界值 Cr 表得到 C0.05 值，當統計量 C 大於臨界值 C0.05 時，則說明該組數據精密度過低，將所有此例樣本相關數據予以剔除；
2)、個體檢測均值的離群值檢驗
使用 Reed 準則判斷某個個體的檢測均值是否與其他個體的均值相差很大，將所有志願者的檢測均值按大小排序，分別將天內組、天間組、長期組 n 個研究對象（n =20、20、41）的檢測均值按大小排序：X1 , X2 ,…, Xn-1 , Xn ，其中 R = Xn – X1 ，D = Xn – Xn-1 或 D = X2 – X1，統計量 Q = D/R，當極值與相鄰值間的差異大於等於整組數據極差的三分之一時（Q ≥ ⅓），認為該值離群，將該個體所有相關數據予以剔除，當分佈的一側出現多個離群值時，選擇絕對值最小的極值代入計算；
Notes: 《血液學檢驗常規專案生物變異的研究》，碩士學位論文，北京協和醫學院，衛生部臨床檢驗中心，吳際，
指導教師：申子瑜，學科專業：臨床檢驗診斷學，研究方向：臨床血液學檢驗標準化與品質控制，完成日期： 2013.5
Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 6
生物學變異與參考區間
生物學變異：～ 個體內、個體間生物學變異評估
一、個體內生物學變異的估計
總變異： （j = 3、5、6）
通過總變異減去分析過程引入變異來來計算個體內生物學變異；
1、個體內變異使用 CVtotal = CVA + CVI 模型進行估算；
個體內生物學變異： （nA = 2）
2、個體內變異分佈正態性檢驗：
3、個體內變異與性別、年齡、體重指數(BMI)等潛在分組因素的相關性分析：
如果個體內變異呈正太分佈可使用Pearson相關係數來標示與BMI指數的相關程度，如呈非正態分佈可使用Spearman秩相關係數；變量間相關性根據數據分佈的正態與否可使用獨立樣本 t 檢驗或Mann-Whitney檢驗進行組間比較；
如小樣本時（M < 50）可以採用 Shapiro-Wilk 正態性檢驗；
總變異： （j = 3、5、6）
二、個體間生物學變異的估計
通過總變異減去分析過程引入變異和個體內變異來估算個體間生物學變異；
1、個體間變異使用 CVtotal = CVA + CVI + CVG 模型進行估算；
個體間生物學變異： （nA = 2，j = 3、5、6）
2、個體檢測均值分佈正態性檢驗：
3、個體檢測均值與性別、年齡、體重指數(BMI)等潛在分組因素的相關性分析：
如果個體檢測均值與BMI指數相關性分析與個體內變異相似；
如小樣本時（n < 50）可以採用 Shapiro-Wilk 正態性檢驗；；
4、個體檢測均值的趨勢性分析：
可使用 Friedman-rank 檢驗評估連續檢測結果是否存在趨勢性變化；
Notes: 《血液學檢驗常規專案生物變異的研究》，碩士學位論文，北京協和醫學院，衛生部臨床檢驗中心，吳際，
指導教師：申子瑜，學科專業：臨床檢驗診斷學，研究方向：臨床血液學檢驗標準化與品質控制，完成日期： 2013.5
Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 7
生物學變異與參考區間
生物學變異：～ 個體內、個體間生物學變異評估
《血液學檢驗常規項目生物變異的研究》，吳際，2013.5；
Notes: 《血液學檢驗常規專案生物變異的研究》，碩士學位論文，北京協和醫學院，衛生部臨床檢驗中心，吳際，
指導教師：申子瑜，學科專業：臨床檢驗診斷學，研究方向：臨床血液學檢驗標準化與品質控制，完成日期： 2013.5
HORIBA -日本 堀場集團，ABX – 法國Jobin Yvon公司，2009年與HORIBA旗下分析儀器產線正式合併成立HORIBA Scientific(HORIBA科學儀器事業部)，並啟用新標識。
Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 8
生物學變異與參考區間
生物學變異：～ 個體內、個體間生物學變異評估
《血液學檢驗常規項目生物變異的研究》，吳際，2013.5；
Notes: 《血液學檢驗常規專案生物變異的研究》，碩士學位論文，北京協和醫學院，衛生部臨床檢驗中心，吳際，
指導教師：申子瑜，學科專業：臨床檢驗診斷學，研究方向：臨床血液學檢驗標準化與品質控制，完成日期： 2013.5
HORIBA -日本 堀場集團，ABX – 法國Jobin Yvon公司，2009年與HORIBA旗下分析儀器產線正式合併成立HORIBA Scientific(HORIBA科學儀器事業部)，並啟用新標識。
Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 9
生物學變異與參考區間
生物學變異
個體內生物學變異
臨床實驗室檢驗結果的固有分析變異包括分析前變異、分析變異和個體內生物學變異，假設這些變異具有隨機性且服從正態分佈，其離散程度用標準差 S 表示，則有：
S T — 標本總分析變異
S P — 分析前變異
S A — 測量不精密度
S I — 個體內生物學變異
同一患者只採一份標本單次檢測的總變異分解：
如果不考慮分析前變異且對同一患者同時採集多份標本進行多次檢測則總變異減少為：
S T — 標本總分析變異
S A — 測量不精密度
S I — 個體內生物學變異
n 1 — 重複檢測的次數
n 2 — 對同一患者同時採集的標本份數
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 10
生物學變異與參考區間
生物學變異
個體內生物學變異
檢測結果在用於監測時，涉及對兩個監測結果之間差異的解釋，如兩個結果要有顯著差異，則其數值上的差別要大於其合成的變異，這個合成的差異稱為參考變化值（referance change value，RCV）：
S A — 測量不精密度
S I — 個體內生物學變異
如果不考慮分析前變異且對同一患者只採集一份標本進行單次檢測則有：
S A — 測量不精密度
S I — 個體內生物學變異
現代分析系統偏倚的改變比固有分析不精密度影響更大，如果可以對偏倚進行定量，用△bias表示，則加入偏倚貢獻的 RCV 為：
△bias — 兩次檢測結果之間的分析偏倚
以總膽固醇檢測為例說明，CVI=6%、CVA=1.6% 時，變化量顯著性概率曲線；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 11
生物學變異與參考區間
生物學變異
個體內生物學變異
同向分析偏倚的存在會抬升參考變化值(RCV)，提升分析的精密度水準可以減小參考變化值(RCV)，通過降低分析不精密度(CVA)可以使得與信號相關的噪聲減小；
以總膽固醇為例，假設個體內變異CVI=6%，當分析不精密度CVA=1.5%、3%、4.5% 時，檢驗結果變化量與顯著性概率；
以總膽固醇為例，假設個體內變異CVI=6%，分析不精密度CVA=1.5%，當分析偏倚△bias(%)=0.75%、1.5%、2.25% 時，檢驗結果變化量與顯著性概率；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 12
生物學變異與參考區間
生物學變異
個體內生物學變異
同向分析偏倚的存在會抬升參考變化值(RCV)，提升分析的精密度水準可以減小參考變化值(RCV)，通過降低分析不精密度(CVA)可以使得與信號相關的噪聲減小；
以總膽固醇為例，假設個體內變異CV=6%，第二次檢測結果升高10%時，分析精密度與顯著性概率曲線；
以總膽固醇為例，假設個體內變異CV=6%，分析精密度CV=1.5%時，第二次檢測結果升高10%時，分析偏倚與顯著性概率曲線；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 13
生物學變異與參考區間
生物學變異
個體間生物學變異
相對於個體內變異在內環境穩態點附近的隨機波動，不同個體的內環境穩態點的差異稱為個體間生物學變異，有時也稱為組內變異；如果一個檢驗項目個體間變異比較大，則說明該項目具有較強的個體性；一個檢驗項目個體性顯著與否，對該項目應用於診斷、病例追查、篩查和治療監測等方面的使用價值有很大的影響，通常可以使用個體化指數（index of individuality, II）或者可靠性係數（reliability coefficient, R）兩個指標來評價檢驗項目個體性程度；
可靠性係數(R)的取值在 0 ～ 1 之間，個體化指數(II)的取值在 + ∞ ～ 0 之間；若 R 值接近1，對應的 II 值將很低，檢驗項目將有極其顯著的個體性，這意味著該檢驗項目的個體內生物學變異相對較小，個體間生物學變異相對較大，在這種情況下，相對於群體參看區間，單次測定就能對個人的內環境穩態點作出相對可靠的估計，這是因為參考區間通常是根據組內總生物學變異建立，即所謂群體參考區間，如果個體間變異較大，則個人的多次檢測結果之間雖然會有變化，但是這種波動卻不會覆蓋整個參考區間；若 R 值接近於0，對應的 II 值將很高，檢驗項目的個體性不明顯，個體的檢測結果將在其內環境穩態點附近有顯著變化，而不同人內環境穩態點之間的差異卻很小，這意味著單次檢測結果只能粗略的估計該個體的內環境穩態點，多次檢測結果間的變化會很明顯，且會覆蓋大部分的參考區間；可以認為可靠性係數(R)與個體化指數(II)是等效的，二者都可以給出檢驗項目的個體性資訊；
S A — 測量不精密度
S I — 個體內生物學變異
個體化指數（index of individuality, II）：
S G — 個體間生物學變異
S A — 測量不精密度
S I — 個體內生物學變異
可靠性係數（reliability coefficient, R）：
S G — 個體間生物學變異
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 14
生物學變異與參考區間
生物學變異
個體間生物學變異
臨床檢驗一般只取一份標本，只取一份標本的檢測結果中存在固有的分析變異和個體內生物學變異，多次抽樣會減小個體內生物學變異，重複測定可以使分析變異變小，可以利用均值標準誤差的演算法來近似計算在規定的概率下，測定值落在內環境穩態點附近一定範圍內所需的最低樣本量；
所需採集最小標本量（N）：
S A — 測量不精密度
S I — 個體內生物學變異
D — 期望概率下測定值偏離內環境穩態點的距離
當一個檢驗項目有明顯的個體性，每個個體所得到的數值只佔參考人群所得數值範圍的一小部分，這意味著一些個體數值會穩定在參考界限附近，這些點在界限以內或以外都有可能，重複檢測那些只超出參考界限一點的「擦邊」結果，重複檢測所得到的結果可能會在參考界限以內；當項目的個體性很小時，個體的數值幾乎會佔據整個參考區間，重複檢測一個真正異常的只超出參考界限一點的「擦邊」結果，重複結果很可能在參考區間以內，而對一個在參考區間以內的結果做重複檢測則還有很大的概率檢出正常；這意味著在查找和篩檢病例時，即使重複後異常結果變回正常的人仍然不能予以忽視；
重複檢查健康人群所出現的異常結果，一般來說不論檢驗項目的個體性如何，重複結果都會落在參考區間內，因為大部分值落在參考區間以內且結果「向均值方向回歸」；在疾病群體中用重複檢測來「確認」一個異常結果，當檢驗項目個體性很強時，重複結果很可能還是異常，重複檢測祗是浪費資源；當檢驗項目個體性不顯著時，對疾病群體的重複檢測，由於固有的變異分佈形態，重複的結果可能會落在參考界限以內，仍然無法的達到「確認」的目的；因此除非疾病很嚴重，一般情況下對疾病群體以重複檢測來「確認」異常結果只會帶來假像或浪費資源（重複取均值除外）；
健康群體
疾病群體
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 15
2、西班牙醫學會生物化學與分子病理學分析質量委員會(SEQC)卡門博士(Dr.Carmen Ricos)等人維護著一個基於甄選匯總已發表文獻生物變異數據為基礎構建的數據庫，可以作為醫學實驗室制定質量規範的參考依據；該數據庫每兩年更新一次，最近一次為2014年更新，以下為該數據庫的部分示例；
1、全美健康與營養調查數據庫 [ National Health and Nutrition Examination Survey，NHANES Ⅲ (1988-1994) ]；
生物學變異與參考區間
生物學變異
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 16
生物學變異與參考區間
參考區間
1、參考個體 (refernence individual)：
指使用特定標準篩選出的用於比較的個體；
基於人群的參考值：
2、參考人群 (reference population)：
指包括所有可能的參考個體；
3、參考樣本組 (reference sample group)：
指由擁有足夠數量的參考個體所組成的能代表參考人群抽樣；
4、參考值 (reference values)：
指包括了某項目所有參考個體的數值。
參考值不能確定所有的參考個體，它們將有一個統計學的離散圖，稱為參考分佈 (reference distribution)，然後計算參考界限 (reference limits)，參考值的預設部分小於或等於這些界限，參考界限的上限和下限用於建立參考區間 (reference interval)；
組成了
從中選擇出一個
通過它確定
從中觀察出
以它確定
就定義了一個
參考個體
參考人群
參考樣本組
參考值
參考分佈
參考界限
參考區間
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 17
生物學變異與參考區間
參考區間
對實驗室報告數值的解釋，經常包括檢測結果與以下幾項的比較：1、基於人群的參考值；2、當地公認的臨床操作規程；3、專家組或委員會的建議數值；4、基於某種結果的數值，比如風險；5、與參考區間上下限間的聯繫；6、患者前一次檢驗結果；
國際臨床化學和檢驗醫學聯合會（International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,IFCC）發表了一個包含六個批准指南的系列檔，其中包括：1、參考值的概念；2、建立參考值時的個體篩選；3、建立參考值時的個體準備和標本採集；4、在建立、轉換和應用參考值時控制分析性變異；5、所得參考值的統計處理 — 參考界限的確定；6、把觀察值（檢驗結果）關聯到參考值；
1、基於正態分佈參考值的參數估計；
2、非正態分佈參考值的數據轉換；
3、基於參考值秩的非參數估計；
4、參考界限的置信區間；
5、參考值的離群值檢測；
6、參考區間分組；
7、參考區間轉換；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 18
生物學變異與參考區間
參考區間
對實驗室報告數值的解釋，經常包括檢測結果與以下幾項的比較：1、基於人群的參考值；2、當地公認的臨床操作規程；3、專家組或委員會的建議數值；4、基於某種結果的數值，比如風險；5、與參考區間上下限間的聯繫；6、患者前一次檢驗結果；
國際臨床化學和檢驗醫學聯合會（International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,IFCC）發表了一個包含六個批准指南的系列檔，其中包括：1、參考值的概念；2、建立參考值時的個體篩選；3、建立參考值時的個體準備和標本採集；4、在建立、轉換和應用參考值時控制分析性變異；5、所得參考值的統計處理 — 參考界限的確定；6、把觀察值（檢驗結果）關聯到參考值；
1、
基於正態分佈參考值的參數估計；
2、
非正態分佈參考值的數據轉換；
3、
基於參考值秩的非參數估計；
4、
參考界限的置信區間；
5、
參考值的離群值檢測；
6、
參考區間分組；
7、
參考區間轉換；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 19
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 基於正態分佈參考值的參數估計
假設 X1,X2,…,Xn 來自於一個原始分佈為正態分佈的參考人群的總體並組成了一個隨機參考樣本組，分佈的總體均值 μ 和總體方差 σ2 均未知，即 Xi ～ N( μ,σ2 ), i = 1,…,n ，假設 Xn+1 為來自同一總體並獨立於該隨機樣本，那麼基於正態分佈的理論可得到如下結果：
則根據 t 分佈的特點 Xn+1 的95%(α=0.05)的參考區間為：
如果參考值原始分佈為正態分佈，假設有n個獨立的隨機變量樣本來自這一總體，其累積概率分佈函數為 F(X)，概率密度函數為 f(X)，且 = (X1,X2,…,Xn) ～ F(X)；建立在這個參考樣本基礎上的參考區間定義為 、 ， 和 分別是參考區間的下限和上限；如果 Xn+1 是來自同一總體的另一獨立隨機變量，令： ，通常將參考區間取 α = 5%，假設參考區間為均值兩側等距對稱，則 和 分別是上限和下限 α/2 的估計值；
S 為由參考樣本組得到參考值的標準差，tn-1 指自由度為 n -1 的 t 分佈， 為由參考樣本組得到參考值的均值；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 20
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 非正態分佈參考值的數據轉換
真實的參考值及參考分佈常常不服從正態分佈，可以採取適當的數據轉換手段，使轉換後的參考值呈現出近似正態分佈的特徵，然後再進行基於近似正態分佈的轉換後的參考值的參考區間界限估計，最後再將估計出的轉換後的參考區間界限使用反函數的方法轉換為參考值的原始單位；
常見的數據轉換方法有：線性變換、倒數變換、對數變換、反正弦變換、平方根變換、Box-Cox的冪變換、指數變換等；
其中線性變換不會改變分佈的形態，比較常用的通常為Box-Cox的冪變換；
Box-Cox冪轉換的反函數：
以Box-Cox的冪轉換為例：
Box-Cox的冪轉換有兩個參數 λ 和 c ，進行數據轉換時，需要得到 λ 和 c 的估計值，可以使用最大似然法完成參考值原始數據的轉換；另外需要注意，Box-Cox冪轉換法要求參考值不能為負；
參考值分佈正態性的檢驗通常可以使用：擬合優度檢驗，偏度係數、峰度係數等進行描述；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 21
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 基於參考值秩的非參數估計
設母體 ζ 有密度函數 f(x) ＞ 0, a ≤ x ≤ b (可設 a = -∞，b = +∞) 和 分佈函數 F(x) ，且 ζ1,ζ2,…,ζn 為取自這一母體的一個子樣，則 ∀ ζ(i) ＜ ζ(j) 的聯合密度函數為：
次序統計量的定義：
設 ζ1,ζ2,…,ζn 為取自分佈函數為 F(x) 的母體 ζ 的一個子樣，x1,x2,…,xn 表示這個子樣的一組觀測值，這些觀測值由小到大用 x(1),x(2),…,x(n) 表示，即 x(1) ≤ x(2) ≤,…,≤ x(n) ，若 x(i) = x(j) ，則它們的次序可任意安排；
第 i 個次序統計量 ζ(i) 是子樣 ζ1,ζ2,…,ζn 的一個函數，它總是取一組觀測值中第 i 個小的數為觀測值；
ζ1,ζ2,…,ζn → ζ(1) ≤ ζ(2) ≤…≤ ζ(n) ；x1,x2,…,xn → x(1) ≤ x(2) ≤…≤ x(n) ；其中 ζ(1) 稱為最小次序統計量，ζ(n) 稱為最大次序統計量；
次序統計量的分佈：
設母體 ζ 有密度函數 f(x) ＞ 0, a ≤ x ≤ b (可設 a = -∞，b = +∞) 和 分佈函數 F(x) ，且 ζ1,ζ2,…,ζn 為取自這一母體的一個子樣，則 ζ(i) 的密度函數和分佈函數分別為：
次序統計量的聯合分佈：
Notes: 21
∀ — 「任意」符號，表示集合中任意取值；

## Slide 22
以下例說明抽樣中母體次序統計量的分佈密度，設母體 X 的分佈為僅取 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 的離散分佈(如下表)，則其每個次序統計量的取值概率都相同為 ≈ 9.1% ，現從中抽取容量為 5 的樣本，其一切可能取值有 115 種，遍歷它們及由它們所構成的次序統計量 X(1) , X(2) ,…, X(11) 的一切可能取值，可發現在所抽取容量為 A1, A2, A3, A4, A5 的樣本中分佈頻數是不同的，它們遵循如上述公式所示規律，有如下分佈。
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 基於參考值秩的非參數估計
Notes: 22

## Slide 23
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 基於參考值秩的非參數估計
樣本百分位數的估計沒有統一的或約定俗成的定義形式，SAS 統計軟件對 P 百分位數的估計值給出了五種定義；
若第 P 百分位數或者第 P 百分位數的估計值 F-1(P) 為 Xζ ，則 ζ 近似等於 n×P ，當 n→∞ 時，ζ/n →P ；
假設取120例參考值，計算包含 95%(α=5%) 的參考區間，則上、下限分別應為 2.5% 和 97.5% 百分位數的估計值；若以 定義五 的形式為例，則 2.5% 和 97.5% 百分位數的估計值分別為：
定義 四 ： ， 其中 j+r = n×P ，j 為 n×P 的整數部分，r 為 n×P 的餘數部分；
定義 五 ： ， j = (n + 1) × P ，r = (n + 1) × P – j ，且 X(n+1) ≡ X(n) ；
非參數百分位數估計相對於基於正態分佈的參數估計有更好的穩健性，且不受概率分佈形態的影響，計算起來也比較簡單，所以使用更為廣泛，但是需要注意的非參數估計的一個特點，在樣本含量比較小的時候檢驗效率相對較低，置信區間可能會更寬一些；
Harris 和 Boyd 以及 CLSI 指南推薦的形式與「定義五」相同，但「定義四」的形式計算起來比較簡單，也有很多使用；
， ；
Notes: ≡ ：是 恆等 符號，是指 恆等於 的意思。

## Slide 24
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 參考區間上下限的精密度
根據正態分佈的特點基於正態分佈參考值的參考界限估計的置信區間可得到如下公式：
基於正態分佈參考值定義的參考區間有兩個估計值 和 ，這兩個值分別是參數 和 的點估計，CLSI建議計算95%(α=5%)參考區間上下限的90%(γ=10%)的置信區間；
根據次序統計量的分佈特點基於參考值秩的參考界限非參數估計的置信區間有：
，
， ， ；
在估計參考區間上下限的置信區間時，如果無法得到具體的解析式，也可以考慮使用模擬技術，模擬估計出一個區間範圍；
， ；
當基於參考值的秩做參考區間的非參數估計時，120組數據是估計非參數95%參考區間界限90%置信區間所需的最小樣本量，其下限90%的置信區間為[X(1) , X(7)]，上限90%的置信區間為[X(114) , X(120)]，這也是為何CLSI推薦最少取120組參考值的原因；
可以查率的置信區間表，也可以用正態近似的方法估計上下限的置信區間，如取正態近似可參照如下公式進行計算：
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 25
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 參考區間上下限的精密度
總體均數為
µ = n · π
= 50×0.3
= 15
總體方差
σ 2 = n · π · ( 1 - π )
= 50×0.3×(1-0.3)
= 10.5
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 26
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 參考區間上下限的精密度
當實驗次數 n=120、樣本率 p=2.5% 時，二項分佈用正態分佈函數近似計算概率的偏差示意圖
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 27
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 參考區間的分組
組間標準差的比較，通常 kσ 值 取「3」，如果標準差統計量大於 kσ 值，則兩組的標準差顯著不同，應進行分組；
理想狀態下，參考個體來自於某一健康人群總體，其年齡、性別、民族等特徵都與總體一致；但並不是所有成年人都能看成單一同質的總體，若不同人群的個體間有顯著差異就必須進行分組；性別、年齡、種族是最常見的差異，其它可能考慮的因素如：哺乳期、肥胖、職業、口服避孕藥、妊娠、最近手術、吸煙、近期接受輸血、藥物濫用等都有可能對結果產生影響；
關於參考區間的分組，CLSI 認同 Harris 和 Boyd 等人提出的建議：若組與組間均值和標準差超出了適當預先設定的標準，則進行分組，否則則將這兩組合併統計；
組間均值的比較，通常 kµ 值 取「3」或「5」，如果 Z* 大於 kµ 值，則進行分組，否則將兩組合併統計；
Harris 和 Boyd 等人建議使用如下統計量： ， ， ；
實際上分組與否，就是總體異質性的檢驗，如果總體呈現正態分佈，則可以使用基於正態分佈的參數檢驗；如果總體分佈未知，則可以參考非參數的秩和檢驗，通常非參數檢驗的適用範圍更廣泛，但是秩和檢驗比參數檢驗的效率略低一些；
分層通常使用的另一個標準是：如果兩亞組間均值的差異，超過未分層參考區間寬度的 ¼ ，那麼則進行分層，否則不需要分層；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 28
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 參考值中離群值檢測
即使參考個體已符合納入標準，數據中仍有可能存在離群值，若確切知道離群值產生的原因（如分析錯誤等），則應對離群值進行處理；
在參考區間的計算中，極值會造成數據分佈的不相稱，這樣的數值即離群值，通常其定義為：「與樣本中大多數數據不一致的觀測值，相對於樣本假設分佈的模型來說是極端的數值，可能不是該模型所產生的」，離群值檢測依賴於其基礎分佈；
如果數據中確實存在離群值，需要考慮這些值應該保留還是直接刪除，在使用非參數法確立參考區間時，CLSI 推薦採用 Dixon 的離群值範圍統計方法；
Dixon 的檢驗方法如下：假設 R 為全距（極差），D 為極值與次極值差值的絕對值，如果 D/R 的值超過 ⅓ ，則刪除極值；
如果基礎分佈為正態分佈，或者可以通過數據轉換成近似於正態分佈，則也可以參照所謂的二階段離群值檢測法；
二階段離群值檢測法為：首先將全部樣本數據轉換成一種近似於正態隨機分佈的樣本，之後再使用 Tukey 法來標記離群值；
Tukey 的檢驗方法為：計算轉換後數據的四分位數間距 IQR = Q3 － Q1，然後再計算「區間界限」，
上限 = Q1 － 1.5 × IQR
下限 = Q3 ＋ 1.5 × IQR
轉換後落在該區間範圍外的數據點都考慮為離群值，對應的原始數據將在隨後參考區間的估計中刪除；
實際上，如果基礎分佈為正態分佈或者可以轉換成正態分佈，關於正態分佈離群值檢驗的理論研究十分豐富，可以參考的統計學中關於離群值檢測的方法已有很多人進行過研究，但是，通常肉眼直觀觀察往往是判斷離群值最有效的方法；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 29
生物學變異與參考區間
參考區間：～ 參考區間的轉換
比如，Ghoshal 和 Soldin 利用線性回歸模型對 Dade Behring Dimension RxL 與 Ortho Diagnostics Vitros 500 檢測儀的兒童參考區間進行了轉換，通過實驗首先證明瞭批內和批間的不精密度是可接受的，然後應用這兩台儀器對患者樣本進行檢測，得到線性回歸的斜率和截距和相關係數，通過檢驗殘差驗證了線性回歸的假設；
如果沒有條件建立自己的參考區間，在各項要求滿足的情況下，也可以通過臨床樣本的比對實驗，進行參考區間轉換，因為線性變換不會改變分佈形態，因此正態分佈的隨機變量，經過線性變換後仍然呈正態分佈，如果兩個系統之間存在比例誤差，理論上兩系統間的檢驗結果即可能存在位置參數上的偏倚也可能存在刻度參數的改變；如果兩個檢驗系統線性相關良好，那麼兩系統之間的參考區間應該可以通過線性變換進行轉換；
然而檢驗系統的性能確認是多方面綜合的評價，參考區間通過線性變換進行轉換後成功應用的前提至少應該包括：
1)、互相轉換的兩個檢驗系統線性相關性良好；
2)、互相轉換的兩個檢驗系統精密度水準都可以達到要求，因為轉換後的參考上下限處的不確定度一定會隨之增加；
3)、互相轉換的兩個檢驗系統的檢測靈敏度和可報告範圍應該滿足參考區間轉換的條件，兩系統檢驗結果的分佈域應盡量等效；
4)、互相轉換的兩個檢驗系統間特異性和抗幹擾能力不應有明顯的差異也不應存在明顯的基質效應；
也就是說兩個檢驗系統測試結果間的線性相關應該在目標應用人群中具有普遍意義，而不能僅憑抽樣實驗樣本中相關良好即得出可等效轉換的結論，應該結合兩個檢驗系統其它方面的分析綜合評價，並經過回顧性驗證確認之後，方能確定轉換後的參考區間是否有實用性；
Ghoshal AK, Soldin SJ. Evaluation of the Dade Behring Dimension RxL: integrated chemistry system-pediatric reference ranges[J]. Clin Chim Acta, 2003, 331(1/2): 135-146.；
比如假設 ，記隨機變量 ，則有 ；
Notes: 只要檢測人群不變，分析前程式沒有改變並且
方法比對研究已證明兩方法之間存在可比性，那麼
從本質上講可以接受現有參考區間的簡單轉換。
Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 30
Y=a+bx；a=4；b=2
參考區間：～ 參考區間的轉換（正態分佈隨機變量的線性變換）
生物學變異與參考區間